ICS

CCS

中国稀土学会团体标准

T/CSRE

低频交变磁场理疗仪绝对磁通变化率测量方法（征求意见稿）

Measurement method for the absolute magnetic flux change rate of low-frequency alternating magnetic field physiotherapy device

发布

实施

中国稀土学会 发布

目    次

目    次	II

前    言	III

引    言	IV

1□范围	1

2□规范性引用文件	1

3□术语和定义	1

4□测量原理	2

5□测量系统	2

6□测量步骤	2

7□测试报告	3

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国稀土学会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引    言

在生物医学工程领域，低频交变磁场理疗技术作为一种物理治疗手段，其应用日益广泛。绝对磁通变化率是表征该类理疗仪与人体生物电磁场相互作用的一个关键参数，对于评估理疗仪安全性能、研究理疗效用机制以及确保治疗的可重复性具有重要意义。

目前，对于该参数的测量，尚缺乏统一、公认的标准方法，导致不同理疗仪之间的数据可比性差，不利于低频交变磁场理疗应用技术交流和产品规范发展。

制定本文件，旨在确立低频交变磁场理疗仪绝对磁通变化率的测量方法。通过规定测量原理、测量理疗仪、测量步骤和测量结果表述，提高磁通变化率参数的准确性和一致性，从而支持相关产品的研发、质量评价。

本文件仅规定由钕铁硼、钐钴、钐铁氮和钕铁氮等永磁体构成的理疗仪磁通变化率参数测量方法，不涉及产品其它性能的测量（包括安全性评估）。

低频交变磁场理疗仪绝对磁通变化率测量方法

1□范围

本文件描述了由钕铁硼、钐钴、钐铁氮和钕铁氮等永磁体构成的低频交变磁场理疗仪（以下简称“理疗仪”）工作表面及一定高度位置上的绝对磁通变化率的测量方法。

本文件适用于通过旋转磁极产生低频交变磁场的理疗仪。

2□规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的应用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定。

3□术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

理疗仪工作表面 treatment surface of the physiotherapy device

理疗仪用于治疗的区域表面，该表面下方通常对应理疗仪的磁极盘。

3.2

静态磁通密度B  static magnetic flux density

理疗仪处于静止状态时，在距其工作表面一定高度处的磁通密度，单位为高斯（Gs）。

3.3

磁极数n  number of magnetic poles

理疗仪磁极盘旋转一圈时，在工作表面观测点处检测到的磁通正负峰值的数量和。

3.4

磁极变化频率fn  magnetic pole change frequency

磁极盘以一定转度旋转时，单位时间内在理疗仪工作表面观测点检测到的磁通正负峰值的数量和；其数值等于转速与磁极数的乘积，单位为赫兹(Hz)。

3.5

理疗仪工作区域面积S  treatment zone of the physiotherapy device

理疗仪磁极盘上单个磁极对应的产生特定磁疗效果的工作区域。通常由理疗仪制造商在其产品说明书中规定工作区域面积S，单位为平方厘米（cm2）。

3.6

绝对磁通变化率Q  absolute magnetic flux change rate

单位时间内通过理疗仪工作表面一定高度处指定工作区域的磁通量变化累计量，按公式（3）计算，单位为麦克斯韦每秒（Mx/s）。

4□测量原理

采用由磁通计与测量线圈组成的测量系统，在理疗仪工作区域面积S上方的一定高度，测量磁极盘磁极对应区域的静态磁通密度B。根据理疗仪运行时的转速按公式（2）计算磁极变化频率fn，再按公式（3）计算得到该工作区域内的绝对磁通变化率Q。

5□测量系统

5.1  磁通计及探测线圈

磁通计测量磁感应强度的量程需大于10000 Gs，最小分辨精度不大于1 Gs；探测线圈为水平方向单线圈，直径应不大于10 mm，线圈截面积参数在20 cm2～30 cm2范围为宜。

5.2  测量定位工装

为确保测量定位的精准性与可重复性，应加工制作用于放置测量线圈的测试垫块。垫块应采用无磁材料加工制作。

垫块的尺寸形状由理疗仪产品标准规范规定或依理疗仪说明书确定。推荐的垫块直经为50 mm，高度为：0 mm、10 mm、20 mm、30 mm、50 mm、80 mm、100 mm；高度公差：±0.1 mm。

6□测量步骤

6.1 测量条件

理疗仪周围2 m范围内应无明显电磁干扰源。

6.2 测量次数

依据理疗仪工作区域面积大小确定重复测量次数。工作区域直径不大于在3 cm时，建议在区域内任取三点各测一次；工作区域直径在3 cm以上的，宜取五点各测一次。若理疗仪制造商未提供工作区域面积参数，宜在工作表面中心选直径为3 cm区域测量。

6.3 测量理疗仪磁极盘上磁极数

6.3.1依据理疗仪说明书中规定的有效治疗距离，选择相应高度的测试垫块，放置于理疗理疗仪工作表面测试区域。

6.3.2 磁通计和探测线圈组成的测量系统应放置在距理疗仪1 m之外区域，预热不少于0.5 h。然后依次自校和置零。

6.3.3 将探测线圈头置于测试垫块中心，手动或最低速启动理疗仪，使其磁极盘旋转一圈，观测磁通计显示的正负磁通峰值的数量和，即为磁极盘上磁极数量n。

6.3.4 可以将垫块置于工作面偏左边、中间和右边，按6.3.2条和6.3.3条顺序各重复测量一遍，依据正负磁通峰值的绝对值的大小，可以确定磁极盘上单个磁极是由几片永磁块组成的。如果中间一组正负磁通峰值绝对值的和较左右两边大很多，说明磁极盘上单个磁极是由单片永磁块组成。如左右二边均较中间磁道峰值绝对值的和大很多，则说明磁极盘上单个磁极是由两片永磁块组成。磁通峰值处对应磁极盘上永磁块所在位置。

6.4 测量磁极工作区静态磁通密度

6.4.1按6.3条中操作步骤，缓慢旋转磁极盘，找到磁极盘上永磁块所在位置，然后停止转动。将垫块移至与磁极盘上磁极对应的理疗仪工作区域中心。

6.4.2 将探测线圈移离理疗仪1 m，并远离其它电磁干扰源后，将磁通计置零。再将磁通计探测线圈紧贴垫块表面，按6.2条规定重复测量多次静态磁通密度值；取平均值的绝对值作为单个磁极静态磁通密度值；读数精确至±10 Gs。

6.4.3 重复6.4.1条和6.4.2条操作，测量磁极盘上每个磁极对应的静态磁通密度值B1，B2，...，Bn 。

6.4.4 理疗仪磁极工作区静态磁通密度按以下公式(1)计算：

…………………………………… （1）

式中

Bavg ——  所有磁极平均静态磁通密度，单位为高斯（Gs）；

Bi ——  单个磁极对应的平均静态磁通密度，单位为高斯（Gs）

n ——  磁极数。

6.5 绝对磁通变化率的计算

6.5.1 理疗仪工作时，磁极变化频率 fn 按以下公式(2)计算：

…………………………………… （2）

式中：

fn —— 磁极变化频率，单位为赫兹（Hz）；

n  —— 磁极盘上的磁极数量；

f —— 理疗仪工作时磁极盘旋转的频率，单位为赫兹（Hz）。

6.5.2 绝对磁通变化率Q按以下公式(3)计算：

……………………………… （3）

式中：

Q —— 绝对磁通变化率，单位为麦克斯韦每秒（Mx/s）；

Bavg —— 磁极平均静态磁通密度，单位为高斯（Gs）；

S —— 理疗仪工作区域面积，单位为平方厘米(cm²)；

fn ——磁极变化频率，单位为赫兹(Hz)。

6.5.3 磁通变化率Q计算结果按GB/T 8170规定进行数值修约，通常保留至±100 Mx/s。

6.6 测量精度

磁极盘上单个磁极在理疗仪工作区域产生的平均静态磁通密度与探测线圈面积、测试垫块高度、磁极中心定位偏差、探测线圈水平度、测试区域面积大小和重复测量取点有关。

在测试条件相同情况下，理疗仪所有磁极平均静态平均静态磁通密度和绝对磁通变化率的再现性偏差一般不超过10%。

7□测试报告

测试报告应至少包含以下信息：

a) 被测理疗仪的标识（如型号及出厂编号）；

b) 本标准编号；

c) 使用的测量系统信息；

d) 测量结果相关信息(包括垫块高度、工作区域面积、平均静态磁通密度、磁盘上磁极数量、理疗仪磁极盘旋转频率和绝对磁通变化率)；

e) 测量日期、测试人员及测试单位等信息。